## SOS
SOS - BOLNIČKA SIGNALIZACIJA
Br. | Opis stavke | JMJ | KOL | JC € | UC €
1. | Dobava i isporuka glavne upravljačke centrale SOS sustava - Nadređena upravljačka jedinica za cijeli sustav - Funkcije nadzora sustava i komunikacija između stanica - Dizajn industrijskog računala za rad 24/7 - Uključujući softver za bilježenje poziva i prisutnosti - Montaža na DIN šinu - max snaga: 15W - u skladu s normom DIN VDE 0834 - nazivni napon: 24V - dimenzije: 45x110x90mm | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i isporuka Ispravljača snage s UPS modulom 24V, 10A, uklj. Punjiva baterija - 220V/24VDC, 10A - montaža na DIN šinu - Indikacija greške / nestanka struje u skladu s DIN VDE 0834 ili jedeakovrijedno - Ispravljač s integriranim UPS modulom koji se sastoji od: mrežnog adaptera, UPS modula - Osigurava neprekinutu izlaznu vezu s baterijom u slučaju potpunog nestanka struje - S automatskom zaštitom od potpunog pražnjenja baterije - Automatsko testiranje baterije - Punjenje baterije s kontrolom temperature - Praćenje zemljospoja - Uključujući minijaturni držač osigurača za montažu na šinu za sekundarnu zaštitu - DIN EN 60601-1/2xMOPP ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3. | Kućište za smještaj centralnih jedinica i napajača/baterija - IP43 | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i isporuka odjelnog dežurnog LCD terminala za prijem poziva - LCD ekran sa 2x16 karaktera - za spoj do 85 kreveta - izrađeno od antimikrobne plastike - u skladu s normom DIN VDE 0834 ili jednakovrijedno - 2 tipke za prijavu prisutnosti (crvena i zelena) - memorija događaja: prisutnosti, pozivi, poruke, greške | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava i isporuka Sobni modul s 4-smjernim LED signalnim svjetlom - Prikaz poziva/hitnog poziva/WC poziva - crveno / bijelo - Prikaz prisutnosti - zeleno / žuto - Funkcija hitne pomoći u slučaju prekida podatkovnog prometa - Akustično prosljeđivanje poziva pomoću zvučne signalizacije - Prijava smetnji u sobi - Praćenje povezanih elemenata okidača poziva - 81 x 81 x 15 mm - IP40 - aktivne pozivne jedinice (max 16) u sobnim autobusima - ugradnja u podžbuknu razvodnu kutiju . Sve priključne stezaljke su u boji - Isporuka uključuje pokrovnu ploču i okvir. | kom | 20 |  | 0
6. | Dobava i isporuka terminala za pristupnost / otkazivanje poziva - Označavanje prisutnosti/otkazivanje poziva putem gumba za prisutnost/otkazivanje - zeleno - Lampica podsjetnika ili prisutnosti, zelena - zeleno - Akustično prosljeđivanje poziva pomoću zvučne signalizacije - 81 x 81 x 15 mm - IP40 - PC-ABS - Ugradnja: u podžbuknu razvodnu kutiju, DIN 49073 - Isporuka uključuje pokrovnu ploču i okvir Tip: HOSPICALL, 300650 | kom | 20 |  | 0
7. | Dobava i isporuka Tipka za pozivanje sa sekundarnim utičnim kontaktom - Aktivacija poziva/hitnog poziva putem pozivne tipke Simbol službe za njegu - crevno - Svjetlo za pronalaženje ili lampa za uvjeravanje - crevno - Akustično prosljeđivanje poziva pomoću zvučne signalizacije - Utičnica za aktiviranje poziva/hitnih poziva putem povezani radni uređaji - RJ45 utičnica za spajanje žarulje i više tipki ili drugih pokretnih kontrola - 81 x 81 x 15 mm - IP40 - PC-ABS - Ugradnja: u podžbuknu razvodnu kutiju, DIN 49073 - Isporuka uključuje pokrovnu ploču i okvir Tip: HOSPICALL, 300570 | kom | 36 |  | 0
8. | Dobava i isporuka ručnog pozivnog tipkala - Aktivacija poziva/hitnog poziva putem pozivne tipke Simbol brige - crevno - Svjetlo za pronalaženje ili lampa za uvjeravanje - crveno - 110 x 40 x 22 mm - IP65 - ABS - s integriranim kabelom dužine 3 mtr - zidni nosač | kom | 36 |  | 0
9. | Dobava i isporuka pozivno poteznog tipkala (SOS) - za ugradnju u kupaonicu/tuš kabinu - sa 1 antimikrobnom crvenom uzicom duljine 3 mtr - uzica sa sigurnosnim prstenovima protiv davljenja - potezna sila do 8kg - stupanj zaštite IP42 | kom | 40 |  | 0
10. | Dobava i isporuka nadžbukne / ugradbene instalaterske kutije - 2 modula | kom | 124 |  | 0
11. | Montaža i spajanje opreme | kpl | 1 |  | 0
12. | Programiranje i puštanje u red | kpl | 1 |  | 0
13. | Obuka korisnika | kpl | 1 |  | 0
14. | Primopredaja sustava | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO SOS - BOLNIČKA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0